## Stacionārā_rtg_iek.
1.Pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Stacionāra digitālā rentgena iekārta (2 gab.)
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Stacionāra digitāla rentgena iekārta ar vienu stacionāru un vienu pārvietojamu detektoru un stacionāru pacienta galdu, un ar atbalsta statīvu
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Ģenerators:
1.1.1 | Jauda ne mazāk kā 65 kW
1.1.2 | Maksimālā strāva pie 80 kVne mazāk kā 800 mA
1.1.3 | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1 ms
1.1.4 | Maksimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
1.1.5 | mAs vērtība ne mazāk kā 800 mAs
1.1.6 | AEC automātiska ekspozīcijas kontrole
1.1.7 | Vadība no skārienjūtīgā ekrāna
1.1.9 | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi
1.2 | Rentgena spuldze un tās stiprinājums:
1.2.1 | Maksimālais anoda apgriezienu skaits ne mazāk kā 8 000 apgr./min
1.2.2 | Maksimālā anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
1.2.3 | Anoda fokusi: mazais ne lielāks kā 0,6 mm un lielais ne mazāks kā 1,2 mm
1.2.4 | Anoda fokusu jauda: ne mazāk kā 30 kW mazajam fokusam un 80kW lielajam fokusam
1.2.5 | Kolimators automātisks, motorizēts un manuāls
1.2.6 | Kolimators ar LED gaismas avotu
1.2.8 | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente
1.2.9 | Griestu stiprinājums ar teleskopisku kolonnu un autosekošanas funkciju
1.2.10 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap horizontālo asi ne mazāk kā +150° +/-35° un -155° +/-35°
1.2.11 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ne mazāk kā + 160° +/-35° un -150° +/-35°
1.2.12 | Rentgena spuldzes motorizēts vertikālais kustību diapazons ne mazāk kā 170 cm +/-10 cm
1.2.13 | Garenvirziena rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 3,2 m
1.2.14 | Šķērsvirziena rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 2 m
1.2.15 | Automātiska rentgena spuldzes augstuma sekošana galda augstumam, saglabājot nemainīgu SID
1.2.16 | Automātiska spuldzes augstuma iestatīšana atbilstoši vertikālā statīva augstumam
1.2.17 | Automātiska kolimācija atkarībā no izvēlēta izmeklējuma
1.2.18 | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar LCD ekrānu, kas attēlo vismaz izmeklējuma veidu, kolimāciju, SID un rentgena spuldzes leņķi; izmērs pa diagonāli vismaz 16 cm
1.2.19 | Spuldzes modulis ar rokturi un pogu, moduļa vadībai
1.3 | Uzņēmumu galds:
1.3.1 | Pie grīdas fiksējams galds ar vietu portatīvajam digitālajam detektoram
1.3.2 | Galds ar motorizēti maināmu augstumu diapazonā vismaz 39 cm
1.3.3 | Minimālais galda augstums no zemes 50 cm ± 5 cm
1.3.4 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 300 kg
1.3.5 | „Peldošā” galda virsma ar kustībām garanvirzienā vismaz ± 60 cm un šķērsvirzienā vismaz ± 13 cm
1.3.6 | Galda virsmas izmērs vismaz 85 cm +/- 10cm x 230 cm +/-10 cm
1.3.7 | Starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 0,8 mm Al pie 100 kV
1.3.8 | Galda virsmas elektromagnētisko bremžu un galda virsmas augstuma vadība
1.3.9 | Galda virsmas- detektora virsmas attālums ne vairāk kā 68 mm
1.3.10 | Automātiska digitālā detektora sekošana galdā spuldzes centram
1.3.11 | Iespēja izmantot detektoru ar izmēru 35 x 43 cm
1.3.12 | Spiediena sensors galda virsmā pārslodzes kontrolei/aizsardzības sistēma galda virsmā pārslodzes kontrole
1.4 | Portatīvs digitālais detektors:
1.4.1 | Detektora izmērs vismaz 35 cm x 43 cm
1.4.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2300 x 2800 pikseļi
1.4.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.4.4 | CsI detektora tips
1.4.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,3 lp/mm
1.4.6 | DQE ne mazāk kā 70%
1.4.7 | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 3,0 kg +/- 0,1 kg
1.4.8 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 150 kg
1.4.9 | Maksimālā punkta slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg
1.4.10 | Izmeklējuma datu pārraide, izmantojot WiFi 802.11 a/b/g/n
1.4.11 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija (komplektā vizmas 2 baterijas)
1.4.12 | Baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 5 stundas vai 500 attēli
1.5 | Vertikālais statīvs ar iebūvētu digitālo detektoru:
1.5.1 | Detektora izmērs vismaz 430 x 430 mm
1.5.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2800 x 2800 pikseļi
1.5.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.5.4 | CsI detektora tips
1.5.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,3 lp/mm
1.5.6 | DQE ne mazāk kā 65%
1.5.7 | Vertikālais statīvs ar autosekošanas funkciju
1.5.8 | Vismaz četru lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
1.5.9 | Detektora horizontālā kustība motorizēti -20° un +90°
1.5.10 | Automatizēta, sinhrona detektora un rentgena spuldzes kustība attēlu savietošanai visas kājas vai mugurkaula izmeklējumam ar pacienta atbalsta statīvu
1.5.11 | Maināms detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram diapazonā vismaz 30 cm +/- 10 cm līdz 200 cm +/- 20 cm
1.6 | Iekārtas darba stacija:
1.6.1 | Rentganiekārtas vadība darba stacija ar integrētu ģeneratora vadību un attēliegūšanas sistēmu
1.6.2 | Darba stacijas dators ar procesoru vismaz 2 GHz, 4 GB RAM
1.6.3 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli
1.6.4 | DICOM (Send, Store, Print, Worklist)
1.6.5 | LCD skārienjūtīgais ekrāns ne mazāk kā 19 collas
1.6.6 | Pacientu reģistrācijas, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
1.6.7 | Izmeklēšanas protokoli ne mazāk kā 1000 (modificējami)
1.6.8 | Iespēja pievienot distanču, leņķu mērījumi un anotācijas
1.6.9 | Laiks no ekspozīcijas līdz pilna attēla iegūšanai uz ekrāna ne vairāk kā 12 sekundes
1.7 | Komplektācija:
1.7.1 | Integrēta DAP kalkulācijas sistēma
1.7.2 | Pie vertikālā statīva stiprināms augšējais roku balsts pacienta optimālai pozicionēšanai laterālajām projekcijām
1.7.3 | Bateriju lādēšanas iekārta ar vismaz 2 bateriju uzlādes vietām
1.8 | Citas obligāti izpildāmās prasības:
1.8.1 | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši no uzstādīšanas brīža
1.8.2 | Bezmaksas remonts un tehniskā apkope visa garantijas termiņa laikā
1.8.3 | Pretendents apliecina, ka piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota demonstrācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
1.8.4. | Pretendents apliecina, ka piedāvātai Precei ir CE sertifikāts un atbilstības deklarācija (ja pretendents vēlas, tas var iesniegt CE sertifikāta un atbilstības deklarācijas kopiju).
1.8.5. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
1.8.6. | Piegādātājam jānodrošina Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piedāvāto iekārtu, iekārtas piegādes, uzstādīšanas laikā (22 stundas) un nepieciešamības gadījumā, visā garantijas laikā bez papildus samaksas (8 stundas)
Piedāvātā līgumcena par nokomplektētu Rtg iekārtu ar statīvu EUR _______________ (bez PVN)
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
II | Stacionāra digitāla rentgena iekārta ar vienu stacionāru un vienu pārvietojamu detektoru un stacionāru pacienta galdu
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Ģenerators:
1.1.1 | Jauda ne mazāk kā 65 kW
1.1.2 | Maksimālā strāva pie 80 kVne mazāk kā 800 mA
1.1.3 | Minimālais ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 1 ms
1.1.4 | Maksimālais spriegums ne mazāk kā 150 kV
1.1.5 | mAs vērtība ne mazāk kā 800 mAs
1.1.6 | AEC automātiska ekspozīcijas kontrole
1.1.7 | Vadība no skārienjūtīgā ekrāna
1.1.9 | Iestrādāta aizsardzība pret rentgena spuldzes pārslodzi
1.2 | Rentgena spuldze un tās stiprinājums:
1.2.1 | Maksimālais anoda apgriezienu skaits ne mazāk kā 8 000 apgr./min
1.2.2 | Maksimālā anoda siltuma ietilpība ne mazāk kā 300 kHU
1.2.3 | Anoda fokusi: mazais ne lielāks kā 0,6 mm un lielais ne mazāks kā 1,2 mm
1.2.4 | Anoda fokusu jauda: ne mazāk kā 30 kW mazajam fokusam un 80kW lielajam fokusam
1.2.5 | Kolimators automātisks, motorizēts un manuāls
1.2.6 | Kolimators ar LED gaismas avotu
1.2.8 | Kolimatorā iebūvēta SID mērījuma lente
1.2.9 | Griestu stiprinājums ar teleskopisku kolonnu un autosekošanas funkciju
1.2.10 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap horizontālo asi ne mazāk kā +150° +/-35° un -155° +/-35°
1.2.11 | Spuldzes rotācijas amplitūda ap vertikālo asi ne mazāk kā + 160° +/-35° un -150° +/-35°
1.2.12 | Rentgena spuldzes motorizēts vertikālais kustību diapazons ne mazāk kā 170 cm +/-10 cm
1.2.13 | Garenvirziena rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 3,2 m
1.2.14 | Šķērsvirziena rentgena spuldzes kustība ne mazāk kā 2 m
1.2.15 | Automātiska rentgena spuldzes augstuma sekošana galda augstumam, saglabājot nemainīgu SID
1.2.16 | Automātiska spuldzes augstuma iestatīšana atbilstoši vertikālā statīva augstumam
1.2.17 | Automātiska kolimācija atkarībā no izvēlēta izmeklējuma
1.2.18 | Rentgena spuldzes modulis aprīkots ar LCD ekrānu, kas attēlo vismaz izmeklējuma veidu, kolimāciju, SID un rentgena spuldzes leņķi; izmērs pa diagonāli vismaz 16 cm
1.2.19 | Spuldzes modulis ar rokturi un pogu, moduļa vadībai
1.3 | Uzņēmumu galds:
1.3.1 | Pie grīdas fiksējams galds ar vietu portatīvajam digitālajam detektoram
1.3.2 | Galds ar motorizēti maināmu augstumu diapazonā vismaz 39 cm
1.3.3 | Minimālais galda augstums no zemes 50 cm ± 5 cm
1.3.4 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 300 kg
1.3.5 | „Peldošā” galda virsma ar kustībām garanvirzienā vismaz ± 60 cm un šķērsvirzienā vismaz ± 13 cm
1.3.6 | Galda virsmas izmērs vismaz 85 cm +/- 10cm x 230 cm +/-10 cm
1.3.7 | Starojuma absorbcijas koeficients ne lielāks kā 0,8 mm Al pie 100 kV
1.3.8 | Galda virsmas elektromagnētisko bremžu un galda virsmas augstuma vadība
1.3.9 | Galda virsmas- detektora virsmas attālums ne vairāk kā 68 mm
1.3.10 | Automātiska digitālā detektora sekošana galdā spuldzes centram
1.3.11 | Iespēja izmantot detektoru ar izmēru 35 x 43 cm
1.3.12 | Spiediena sensors galda virsmā pārslodzes kontrolei/aizsardzības sistēma galda virsmā pārslodzes kontrole
1.4 | Portatīvs digitālais detektors:
1.4.1 | Detektora izmērs vismaz 35 cm x 43 cm
1.4.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2300 x 2800 pikseļi
1.4.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.4.4 | CsI detektora tips
1.4.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,3 lp/mm
1.4.6 | DQE ne mazāk kā 70%
1.4.7 | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 3,0 kg +/- 0,1 kg
1.4.8 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 150 kg
1.4.9 | Maksimālā punkta slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg
1.4.10 | Izmeklējuma datu pārraide, izmantojot WiFi 802.11 a/b/g/n
1.4.11 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija (komplektā vizmas 2 baterijas)
1.4.12 | Baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 5 stundas vai 500 attēli
1.5 | Vertikālais statīvs ar iebūvētu digitālo detektoru:
1.5.1 | Detektora izmērs vismaz 430 x 430 mm
1.5.2 | Detektora matrica ne mazāk kā 2800 x 2800 pikseļi
1.5.3 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.5.4 | CsI detektora tips
1.5.5 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,3 lp/mm
1.5.6 | DQE ne mazāk kā 65%
1.5.7 | Vertikālais statīvs ar autosekošanas funkciju
1.5.8 | Vismaz četru lauku automātiska ekspozīcijas kontrole
1.5.9 | Detektora horizontālā kustība motorizēti -20° un +90°
1.5.10 | Maināms detektora augstums, mērīts no grīdas līdz detektora centram diapazonā vismaz 30 cm +/- 10 cm līdz 200 cm +/- 20 cm
1.6 | Iekārtas darba stacija:
1.6.1 | Rentganiekārtas vadība darba stacija ar integrētu ģeneratora vadību un attēliegūšanas sistēmu
1.6.2 | Darba stacijas dators ar procesoru vismaz 2 GHz, 4 GB RAM
1.6.3 | Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli
1.6.4 | DICOM (Send, Store, Print, Worklist)
1.6.5 | LCD skārienjūtīgais ekrāns ne mazāk kā 19 collas
1.6.6 | Pacientu reģistrācijas, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
1.6.7 | Izmeklēšanas protokoli ne mazāk kā 1000 (modificējami)
1.6.8 | Iespēja pievienot distanču, leņķu mērījumi un anotācijas
1.6.9 | Laiks no ekspozīcijas līdz pilna attēla iegūšanai uz ekrāna ne vairāk kā 12 sekundes
1.7 | Komplektācija:
1.7.1 | Integrēta DAP kalkulācijas sistēma
1.7.2 | Pie vertikālā statīva stiprināms augšējais roku balsts pacienta optimālai pozicionēšanai laterālajām projekcijām
1.7.3 | Bateriju lādēšanas iekārta ar vismaz 2 bateriju uzlādes vietām
1.8 | Citas obligāti izpildāmās prasības:
1.8.1 | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši no uzstādīšanas brīža
1.8.2 | Pasūtītājs nodrošina piegādātās preces uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā telpā un palaišanu darbībā pie Pasūtītāja
1.8.3 | Bezmaksas remonts un tehniskā apkope visa garantijas termiņa laikā (izvērtēt iesniedzot finanšu piedāvājumu)
1.8.4 | Garantijas un pēc garantijas remontus jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim(piedāvājumam jāpievieno inženiera sertifikāta kopija)
1.8.5 | Pretendents apliecina, ka piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota demonstrācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
1.8.6. | Pretendents apliecina, ka piedāvātai Precei ir CE sertifikāts un atbilstības deklarācija (ja pretendents vēlas, tas var iesniegt CE sertifikāta un atbilstības deklarācijas kopiju).
1.8.7. | Nododot preci tiek nodota lietošanas instrukcija un servisa rokasgrāmata latviešu valodā
1.8.8. | Nododot ekspluatācijā Preci Pretendentam jānodrošina elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un radiācijas zonas monitoringu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pretjonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā un Nr.1284 "darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
1.8.9. | Piegādātājam jānodrošina Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piedāvāto iekārtu, iekārtas piegādes, uzstādīšanas laikā (22 stundas) un nepieciešamības gadījumā, visā garantijas laikā bez papildus samaksas (8 stundas)
Piedāvātā līgumcena par nokomplektētu Rtg iekārtu EUR _________________ (bez PVN)
Pretendents_________________ (paraksts, atšifrējums)

## Pārvietojamā_rtg_iek.
1.Pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2018/10K/ERAF
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Motorizēti pārvietojama digitālā RTG iekārta
Nr.p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.)
1. | Jauna , nelietota, ne vecāka par 2018.gadu, motorizēti pārvietojama digitālā RTG iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1 | Rotējoša anoda RTG spuldze:
1.1.1 | Spuldzes spriegums vismaz robežās 40 - 130 kV
1.1.2 | Anoda fokusi ne lielāk, kā mazais 0.7 mm, lielais 1.3 mm
1.1.3 | Anoda siltuma ietilpība vismaz 300 kHU
1.2 | RTG ģenerators:
1.2.1 | Maksimālā jauda vismaz 40 kW
1.2.2 | kV diapazons vismaz 40 līdz 130kV ar 1 kV soli
1.2.3 | mAs diapazons vismaz 0,1 līdz 320 mAs
1.2.4 | Ekspozīcijas laiks robežās vismaz (s): 0,001 - 1,0
1.2.5 | mA diapazons vismaz 70 - 400
1.3 | Kolimators:
1.3.1 | Manuālā kolimācija ar iebūvētu gaismas avotu, LED
1.3.2 | Kolimātora spuldzes tips - LED
1.3.3 | Izvelkama mērlente vai SID indikators
1.3.4 | Rotācija: ± 120°
1.4 | Mehāniskās īpašības:
1.4.1 | 4 riteņi
1.4.2 | Platums transportēšanas laikā 650 mm +/- 70 mm
1.4.3 | Garums transportēšanas laikā ne vairāk, kā 1200 mm +/- 200mm
1.4.4 | Lampas fokusa augšējā robeža no grīdas vismaz 2000 mm
1.4.5 | Lampas horizontālā kustība vismaz robežās 710 - 1050 mm
1.4.6 | Spuldzes kustību lenķi pa horizontālo asi vismaz +180° / -180°
1.4.7 | Spuldzes kustību lenķi pa vertikālo asi vismaz 320°
1.4.8 | Motorizēta kustība uz priekšu un atpakaļ
1.4.9 | Motorizēta kustība ar ātrumu vismaz 0 - 5 km/h
1.4.10 | Motorizēts pievads braukšanai atpakaļ 0 - 2,5 km/h
1.4.11 | Iekārtai jābūt aprīkotai ar ārkārtas atslēgšanas slēdzi
1.5 | Jābūt iebūvētai dozas mērīšanas iekārtai (DAP)
1.6 | Akumulatori:
1.6.1 | Akumulātoru kopējā kapacitāte vismaz 18Ah
1.6.2 | Lādēšanas laiks ne vairāk, kā 10 stundas
1.6.3 | Iekārtas darbības laiks vismaz 4 stundas nepārtrauktas darbības/braukšanas kustības
1.6.4 | Iekārtai jāspēj veikt ekspozīcijas, nepieslēdzot to elektriskajam tīklam
1.7 | Iekārtā iebuvēta darba stacija ar detektora un attēlu iegūšanas vadības paneli
1.7.1 | Vadības datora tehniskie parametri, vismaz Operatīvā atmiņa 4Gb, cietā diska atmiņa 320Gb
1.7.2 | Iespēja saglabāt vismaz līdz 4000 izmeklējumiem
1.7.3 | Pacientu datu ievadīšana ar skārienjūtīgu ekrānu vai worklist funkciju no RIS/HIS sistēmas
1.7.4 | Iespēja izvēlēties izmeklējumu manuāli vai no ražotāja anatomiskajām programmām
1.7.5 | DICOM 3.0
1.7.6 | Attēla apstrādes iespēja - gaišums un kontrasts, ZOOM, atēla rotācija, atzīmes un marķieru ievietošana, attēla griezšana, attēla reposicionēšana
1.7.7 | Vismaz 17" skārienjūtīgs ekrāns, ar izšķirtspēju 1280x1024 pikseļu
1.8 | Digitālais bezvadu detektors | 2 gab.
1.8.1 | Bezvadu detektors: | 1 gab.
1.8.2 | Izmēri 350 x 430 mm
1.8.3 | Detektora matrica ne mazāk kā 2300 x 2800 pikseļi
1.8.4 | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 150 μm
1.8.5 | CsI detektora tips
1.8.6 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,3 lp/mm
1.8.7 | DQE ne mazāk kā 65%
1.8.8 | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 3,0 kg +/- 0,1 kg
1.8.9 | Maksimālā izkliedētā slodze uz detektoru ne mazāk kā 150 kg
1.8.10 | Maksimālā punkta slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg
1.8.11 | Izmeklējuma datu pārraide, izmantojot WiFi 802.11 a/b/g/n
1.8.12 | No detektora viegli izņemama litija jona baterija (komplektā vizmas 2 baterijas)
1.8.13 | Baterijas darbības laiks darba režīmā vismaz 5 stundas vai 500 attēli
1.8.14 | Bezvadu detektors: | 1 gab
1.8.15 | Izmēri 24 x30 cm
1.8.16 | Matrica ne mazāk kā 1500 x 1900 pikseļi
1.8.17 | Pikseļa izmērs ne lielāks par 150 µm
1.8.18 | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3.3 lp/mm
1.8.19 | Biezums ne lielāks par 15,0 mm
1.8.20 | Svars ne vairāk kā 2,0 kg
1.8.21 | DQE vismaz 65%
1.8.22. | Maksimāli pieļaujamā vienmērīgi sadalītā slodze, ne mazāk kā 130 kg
1.8.23. | Maksimālā slodze uz punktu (4cm²), ne mazāk kā 100 kg
1.8.24. | Nomaināms Litija-jonu akumulators
1.9 | Papildus nosacījumi: |  | Atbilstība
1.9.1 | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši no uzstādīšanas brīža
1.9.2 | Bezmaksas remonts un tehniskā apkope visa garantijas termiņa laikā (izvērtēt iesniedzot finanšu piedāvājumu)
1.9.3. | Garantijas un pēc garantijas remontus jāveic ražotājfirmas sertificētam inženierim (piedāvājumam jāpievieno inženiera sertifikāta kopija)
1.9.4 | Garantijas laikā servisa remonta darbu reakcijas laiks viena darba diena no izsaukuma brīža
1.9.5 | Nododot preci tiek nodota lietošanas instrukcija latviešu valodā un servisa rokasgrāmata
1.9.6. | Nododot ekspluatācijā Preci Pretendentam jānodrošina elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un radiācijas zonas monitoringu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pretjonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā un Nr.1284 "darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
1.9.7 | Bezmaksas darbinieku profesionālā apmācība latviešu valodā, ierīces lietošanā uz vietas, iekārtas piegādes, uzstādīšanas laikā (22 stundas) un nepieciešamības gadījumā, visā garantijas laikā bez papildus samaksas (8 stundas)
Piedāvātā līgumcena par nokomplektētu piedāvāto iekārtu EUR _____________ (bez PVN)
Pretendents: _________________ (paraksts, atšifrējums)