1.pielikums

„Optiskās koherences tomogrāfa ar funduskameru

un datorizēta perimetra iegāde”,

Iepirkumam ID Nr. JRS-2017/02K

Tehniskā specifikācija – piedāvājums

Vienotam iekārtu komplektam ar sekojošu komplektāciju

1. Optiskās koherences tomogrāfa (OCT) iekārta acs priekšējo un aizmugurējo daļu izmeklēšanai un fundus attēla iegūšanai komplektācijā ar galdu, datortehniku un printeri.

OCT – iekārta oftalmoloģijā, paredzēta tīklenes, makulas un optiskā nerva agrīnai diagnostikai un attēlu salīdzināšanai dinamikā. Iekārtā jābūt apvienotām divām tehnoloģijām – konfokālam skenējošam lāzeroftalmoskopam (cSLO) un spektrālā domēna optiskās koherences tomogrāfam (SD-OCT), kas izveidots kā dubultā gaismas kūlīša skenēšanas sistēma ar aktīvu reālā laikā esošu acs izsekošanu, nodrošina iespējas izvērtēt fundus oculi ar divu veidu attēliem vienlaicīgi, nepaplašinot zīlīti un neievadot kontrastvielu.

Aparatūrai jānodrošina sekojošas izmeklēšanas metodes:

- Infrasarkanie fundus attēli.

- Optikokoherentā tīklenes izmeklēšana (SD-OCT).

- Iekārtai jānodrošina aktīva acs izsekošana attēlu uzņemšanas laikā (lai izvairītos no kustību atrefaktiem un veiktu skenēšanu tieši tajā pašā vietā, kur iepriekš – salīdzināšana dinamikā);

- Automātiska atkārtota skenējuma novietošana precīzi tajā pašā vietā, kur veikts sākotnējais skenējums;

- Fovea – diska salāgošanas tehnoloģija precīzai RNŠL un RND izvērtēšanai;

- Trokšņu samazināšanas tehnoloģija – apvieno multiplus vienas vietas skenējumus, lai iegūtu labas kvalitātes attēlus;

- Konfokāls skenējošs lāzeroftalmoskops – augstas izšķirtspējas fundus attēlu iegūšanai;

- Vienlaicīgi attēlu uzņemšana ar vismaz divām dažādām tehnoloģijām: OCT + IR.

- Glaukomas PREMIUM EDITION programma precīzas anatomiskas RND pozīcijas noteikšanai;

- Trīs dažādi gaismas avoti: 880 nm SLD, 815 nm diodes lāzers, 518 nm diodes lāzers.

- Optikokoherentā priekšējo acs daļu izmeklēšana (radzenes, sklēras un priekšējās kameras kaktu izmeklēšanai);

- Redzes nerva šķiedru slāņa analīze (pa segmentiem);

- Aizmugurējā pola asimetrijas analīze.

2. Datorizēts perimetrs redzes lauka izmeklējumu veikšanai

Komplektācija: kompakts un neliela izmēra redzes lauka perimetrs ar iebūvētu (integrētu datoru un iebūvētu zoda un pieres balstu un oklūderi, galds ar augstuma regulāciju, printeris, pacienta atbildes slēdzis.

Izmeklējumu veikšanas stratēģija:

-  unikāla zibšņu tehnoloģija (FDF);

- balts – uz balta permetrija (SAP)

Lai nodrošinātu izmeklēšanas metodes, iekārtai jāatbilst šādām minimālajām specifikācijas prasībām:

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvājums (norāda konkrētā piedāvājuma parametrus un citu nepieciešamo informāciju, nosaukumu, ražotāju u.c.) | Piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijās atrodams dotais pozīcijas Nr.) Pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp., oriģināla ražotāja datu lapa | Cena EUR* bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | I Optiskās koherences tomogrāfs (OCT) ar funduskameru (1 gab.) |  |
| 1. | Optiskās koherences tomogrāfa iekārtas nosaukums/ ražotājs un valsts |  |  |  |
| 1.1. | Dubulta lāzerskenēšanas tehnoloģija vienlaicīgi ar attēla uzņemšanu, ko veido 2 skeneri: 1) konfokāls lāzera skenēšanas oftalmoskops (cSLO) (attēla uzņemšanas režīms IR) un 2) Spektrālā domēna optiskās koherences tomogrāfs (SD-OCT) |  |  |  |
| 1.2. | Aparatūrai jānodrošina aktīva acs kustību izsekošana - katram B-skanam ir vienlaikus jābūt salāgotam ar atbilstošo attēlu, kas tiek reģistrēts attēla veidošanas laikā. |  |  |  |
| 1.3. | Jānodrošina vismaz divu režīmu dažādas anatomisko struktūru izmeklēšanas perspektīvas atšķirīgu viļņu garumu darbības rezultātā vienlaikus (IR un OCT) |  |  |  |
| 1.4. | Skenēšanas ātrums vismaz 40 kHz (40 000 A skani/sekundē), novēršot acu kustību artefaktus; |  |  |  |
| 1.5. | Jānodrošina attēla savietojamība, salīdzinot atbilstošā vietā veikto izmeklējumu ar tieši to pašu vietu sākotnējā izmeklējumā, jānodrošina attēlu salīdzināšana dinamikā. |  |  |  |
| 1.6 | Jānodrošina makulas biezuma mazāko izmērāmo novirzi 1 mikrometrs |  |  |  |
| 1.7. | Jābūt trokšņu samazināšanas tehnoloģijai. |  |  |  |
| 1.8 | Jānodrošina 3D optisko audu histoloģiju. |  |  |  |
| 1.9. | Fovea-diska salāgošanas tehnoloģija precīzai RNŠL un RND izmeklēšanai |  |  |  |
| 1.10. | Glaukomas PREMIUM EDITION programma precīzas anatomiskas RND pozīcijas noteikšanai - jaunākā glaukomas programma ar iespējām veikt vienlaikus trīs cirkulārus skenējumus ap redzes nerva disku, izvērtēt kross-sekcionālos griezumos RND segmentus. 1) automātiska RND un makulas centra atpazīšana; 2) BMO (Bruha membrānas atveres punkta) automātiska noteikšana. |  |  |  |
| 1.11. | Jānodrošina optikokoherentā priekšējo acs daļu izmeklēšana, pievienojot speciālu priekšējo daļu lēcu. Acs priekšējo daļu OCT: 1) lēca un speciāla programmatūra, ko aparāts atpazīst automātiski; 2) acs priekšējo daļu (radzenes, sklēras, konjunktīvas un priekšējās kameras kaktu mērīšanas un izvērtēšanas iespējas); 3) radzenes biezuma manuāla mērīšana mikronos, marķieri (apļveida, ar iespēju precīzi izmērīt diametru, manuāli zīmējamas kontūras, bultas, teksta ievades iespēja) |  |  |  |
| 1.12. | Redzes nerva šķiedru slāņa analīze (pa segmentiem) |  |  |  |
| 1.13. | Aizmugurējā pola asimetrijas analīze |  |  |  |
| 1.14. | Jābūt šādiem gaismas avotiem: OCT - Superluminiscentā diode (SLD), vidējais viļņa garums 880 nm, lāzera klase I; 815 nm diodes lāzers; 518 nm diodes lāzers; |  |  |  |
| 2. | OCT skenera specifikācija: |  |  |  |
| 2.1 | Optiskā izšķirtspēja [μm]: vismaz 7 aksiāli x 14 laterāli |  |  |  |
| 2.2. | Aksiālais digitālais attēla izmērs vismaz 496 pix |  |  |  |
| 2.3. | Maksimāls A skenēšanas ātrums vismaz 40 kHZ |  |  |  |
| 2.4. | Skenēšanas dziļums [mm]: 1.9 |  |  |  |
| 2.5. | Sekciju skenējuma izmēri: 30 grādi/20 grādi/15 grādi (apt. 4.5-9 mm) |  |  |  |
| 2.6. | Cirkulārā skenējuma diametrs 12 grādi |  |  |  |
| 2.7. | Jānodrošina vismaz sekojošus skenēšanas veidus: Līnijveida, tilpuma, cirkulārs, 7 līniju tilpuma, zvaigžņveida skenējumi |  |  |  |
| 2.8. | Jānodrošina liela ātruma skenējums ar vismaz sekojošiem parametriem: |  |  |  |
| 2.8.1. | Digitālā izšķirtspēja [μm]: 3.9 axiāli x 11 laterāli |  |  |  |
| 2.8.2. | Sekciju skenēšana: Attēla izmērs [pixels] 768 x 496 / 512 x 496 / 384 x 496 |  |  |  |
| 2.8.3. | Apļveida skenējums: Attēla izmērs [pixels] 768 x 496 |  |  |  |
| 2.9. | Jānodrošina augstas izšķiršanas skenējums: |  |  |  |
|  | Digitālā izšķirtspēja [μm]: 3.9 axiāli x 6 laterāli; Attēla izmērs [pixels]: 1536 x 496 / 1024 x 496 / 768x 496 |  |  |  |
| 2.10. | Jānodrošina apļveida skenējums: Attēla izmērs [pixels]: 1536 x 496 |  |  |  |
| 2.11. | Skenēšanas paterni: |  |  |  |
| 2.11.1. | Apjoms: -Horizontālais izmērs [°]: 30 / 20 / 15 -Vertikālais izmērs [°]: 25 / 20 / 15 / 10 / 5 -Vertikālais blīvums [sekcijas/°]: 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 / 26 |  |  |  |
|  | Tilpuma skenējuma sekciju skaits 7-599 |  |  |  |
| 2.12. | Jānodrošina zvaigžņveida skenējums ar sekojošiem parametriem: |  |  |  |
|  | Diametrs [°]: 30 / 20 / 15 Sekciju skaits: 48 / 24 / 12 / 6 / 4 / 2 |  |  |  |
| 3. | Skenējošā lāzera specifikācija (30°/ 20°/ 15°) |  |  |  |
| 3.1. | Transversāls redzes lauks Skenēšanas leņķis: 30°x30°, 20°x20°, 15°x15° |  |  |  |
| 3.2. | Augsta ātruma režīms Digitālā attēla lielums: 768 x 768 / 512 x 512 / 384 x 384 Skenēšanas laiks /uz 1 attēlu: 96ms / 64 ms / 48 ms Laterālā izšķiršana 11 μm/pikseli digitāli Attēla iegūšanas biežums 9 Hz / 12.5 Hz / 16 Hz |  |  |  |
| 3.3. | Augstas izšķiršanas režīms Digitālā attēla lielums: 1536 x 1536 / 1024 x 1024 / 768 x 768 Skenēšanas laiks / uz 1 attēlu: 192 ms / 128 ms / 96ms. Laterāla izšķirtspēja 6 μm/pikseli digitāli Attēla iegūšanas biežums 5 Hz / 7 Hz / 9 Hz Skenēšanas dziļums 8 mm |  |  |  |
| 4. | Atbilstošas jaudas modernākās tehnoloģijas datortehnika ar atbilstošu programmatūru, kuras instalēšanu veic Piegādātājs Windows 7 operētājsistēma (slimnīcā 95% darba vietās ir šī sistēma); ārējais cietais disks arhivācijai; |  |  |  |
| 5. | Krāsainais lāzerprinteris ar uzpildītiem toneriem (nepiedāvāt izmēģinājuma tonerus) |  |  |  |
| 6. | Speciālais galds ar augstuma regulāciju |  |  |  |
|  | II Datorizēts perimetrs (1 gab.) |
|  | Datorizēta perimetra nosaukums/ ražotājs (firma) un valsts |  |  |  |
| 7. | Vismaz 2 SAP testēšanas veidi |  |  |  |
| 7.1. | SAP III – vidējas līdz smagas glaukomas izmeklēšanai (pilns dinamiskais apjoms no 40 līdz 0 dB |  |  |  |
| 7.2. | SAP V – smagas glaukomas izmeklēšanas gadījumiem (limitēts izmeklējumu veikšanas apjoms līdz 16dB |  |  |  |
| 8. | FDF- agrīnas glaukomas izmeklēšanas gadījumiem |  |  |  |
| 9. | Testēšana normālā istabas apgaismojumā |  |  |  |
| 10. | Automātiska, integrēta fiksācijas kontrole (Eye Tracker) |  |  |  |
| 11. | Reālā laikā tiek parādīti: 1) fiksācijas zudums, 2) False-pozitīvie, 3) False –negatīvie rezultāti |  |  |  |
| 12. | Vairākas stratēģijas un progresijas analīze |  |  |  |
| 13. | Izmeklējumi ilgst 4-5 minūtes |  |  |  |
| 14. | Perifēro testu veikšana līdz 60 grādiem |  |  |  |
| 15. | Speciālie testi: autovadītāju tests un ptozes testi |  |  |  |
| 16. | Standarta testi: FDF: 10-3; 24-2; 3-2; 30-60N; 30-60. SAP III: 10-2; 24-2; 30-2; 30-60N; 30-60 SAP V: 10-2; 24-2; 30-2 |  |  |  |
| 17. | Citas obligāti izpildāmās prasības piegādātajam, un pievienojamie apliecinājumi |  |  |  |
| 17.1. | Piegādātājam jābūt ražotāja pilnvarojumam iekārtas tirdzniecībai un veikt tās servisa apkopes LR (jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija) un tās tulkojums latviešu valodā |  |  |  |
| 17.2. | Uz vietas ārstniecības iestādē jānodrošina pilnvērtīga Pasūtītāja personāla apmācība ar iekārtu. |  |  |  |
| 17.3. | Jānodrošina iekārtas lietošanas instrukcijas latviešu valodā papīra un CD datu nesēja formātā, piegādājot iekārtu |  |  |  |
| 17.4. | Jānodrošina iekārtas piegāde 8 (astoņu) nedēļu laikā no piegādes līguma parakstīšanas brīža |  |  |  |
| 17.5. | Jānodrošina iekārtas un visu komplektā ietilpstošo iekārtu garantijas laiks ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši |  |  |  |
| 17.6. | Servisa inženierdienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – ne garāks par trīs darba dienām. |  |  |  |
| 17.7. | Piegādātājam, iekārtas garantijas laikā jānodrošina gan garantijas laika bojājumu novēršana, gan iekārtas servisa bezmaksas apkopes, atbilstoši iekārtas tehniskās dokumentācijas prasībām. |  |  |  |
| 17.8. | Piedāvātajai iekārtai jāatbilst EK normatīvo aktu prasībām un jābūt marķētai ar CE zīmi. Jāpievieno CE sertifikāta kopija |  |  |  |
| 17.9. | Iekārta var būt mazlietota (izlaides gads ne vecāks par 2015.g.) |  |  |  |
| 17.10. | Piedāvājumam jāpievieno tehniskā informācija (oriģināla ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību prasībām |  |  |  |
| 17.11. | Nododot iekārtu, jānodod visi dokumenti, kas nepieciešami iekārtas reģistrācijai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā |  |  |  |

*jānorāda pozīcijās, kurām var noteikt atsevišķu cenu.

Pilnībā nokomplektēta, pilna piedāvājuma līgumcena bez PVN ir EUR _______ (___________________)

Tiek piemērota ___ % PVN likme, kas sastāda EUR ____________

Līgumcena kopā ar ___% PVN ir EUR __________ (___________________________)

To veido:

1) Optiskās koherences tomogrāfa (OCT) iekārtas (pilnībā nokomplektētas) līgumcena bez PVN ir EUR _____________

2) Datorizēta perimetra līgumcena bez PVN ir EUR _____________

Pretendenta paraksts__________________________

Datums

z.v.