## Sheet2
Pielikums Nr.1
Iepirkuma "Augstas plūsmas skābekļa terapijas iekārtu piegāde" noteikumiem
ID Nr. JRS 2021/02MS
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Augstas plūsmas skābekļa terapijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 15 iekārtas
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis:
Pielietojums
Iekārta ir paredzēta spontāni elpojošu pacientu ārstēšanai slimnīcas stacionārā, kuriem būtu noderīgi saņemt lielas plūsmas sasildītas un mitrinātas elpošanas gāzes
1. | Vispārējas tehniskās prasības:
1.1 | Skābekļa apgāde koncentrācijā no 21% līdz vismaz 80%
1.2 | Plūsmas diapazons vismaz robežās 2-60 L/min
1.3 | Regulējuma temperatūra diapazonā vismaz 31-37℃
1.4 | Pieslēdzas pie centrāles skābekļa maģistrāles caur AGA konektoru
1.5 | Darbības veids: Nepārtrauktas plūsmas režīms
1.6 | Integrēta O2 sajaukšana
1.7 | Iebūvēts O2 sensors
1.8 | Nav nepieciešama ārēja gaisa padeve
2 | Komplektācija
2.1 | Mitrinātājs
2.2 | Mobils statīvs
2.3 | Pieaugušo kontūrs, augstas plūsmas deguna kaniles
2.4 | Gaisa filtrs
3 | Citas prasības
3.1 | Garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem no preces nodošanas (nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana.
3.2 | Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu (palaišanu darbībā) pie Pasūtītāja, tā norādītajās telpās
3.3 | Nododot Preci reizē, jānodod tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija valsts (latviešu) valodā”.
3.4 | Precei jābūt CE marķējums. Atbilstība direktīvai EKK 93/42
3.5 | Piegādātājs veic apmācības pie Pasūtītāja iekārtas nodošanas brīdī
Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________