## Specifikacija
Pielikums Nr.1
Sarunu procedūras "Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru piegāde" noteikumiem
ID Nr. JRS 2021/06S
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Pacientu vitālo funkciju novērošanas monitori
| Daudzums (gab.): | 60 monitori
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis:
Pielietojums
Pacienta vitālo funkciju parametru - EKG, neinvazīvā asinsspiediena, pulsa oksimetrijas pastāvīgai novērošanai.
1. | EKG reģistrēšanas funkcija
1.1 | EKG reģistrēšana no 3 un 5 elektrodiem
1.2 | kardiostimulatora signāla atpazīšana
1.3 | attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā reālajā laikā
2 | Neinvazīvā arteriālā asinsspiediena mērīšana funkcija:
2.1 | attēlošana skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens)
2.2 | ar maināmiem automātiskās mērīšanas intervāliem
2.3 | ar ārpuskārtas mērījumu aktivizēšanu
3 | Pulsa oksimetrijas funkcija:
3.1 | SpO2 mērījumu attēlošana līknes un skaitliskās izteiksmes veidā procentos
3.3 | ar pulsa frekvences mērīšanu
4. | Vispārējas tehniskās prasības:
4.1 | Monitora izmērs ne mazāk, ka 12 collas
4.2 | Monitora izšķirtspēja ne mazāk kā 800 x 600 pikseļi
4.3 | Skārienjutīgs ekrāns
4.4 | monitora iestatījumu vadība ir iespējama paralēli ar rokas vadāmu rotācijas pogu
4.5 | Ar krāsām kodētas monitoringa kabeļu ligzdas
4.6 | Visu mērīto parametru vienlaikus attēlojums uz ekrāna līkņu un skaitliskā formā
4.7 | Trauksmes režīmi visiem parametriem ar vizualizāciju uz ekrāna, skaņas un gaismas indikāciju
4.8 | Monitoram jābūt saderīgam ar slimnīcas esošo centrālo monitorēšanas staciju EDAN, MFM-CMS
4.9 | Moniotrs pieslēdzas LAN tīklam, un tālāk centrālai monitorēšanas stacijai
5. | Komplektācija 1 monitoram:
5.1 | 3 novadījumu EKG kabelis ar vismaz 2,5m garo vadu
5.2 | SpO2 sensors knaģīša veidā ar vismaz 2,5m garo vadu
5.3 | Neinvazīvā asinspiediena vads vismaz 2,5m
5.4 | Asinsspiediena manžetes 3 gab. dažāda izmēra (XL; L; M)
5.5 | Akumulators (monitora darbības laiks bez strāvas padeves vismaz 3h)
5.6 | Monitora statīvs ar grozu uz riteņiem ar bremzi
6. | Citas prasības
6.1 | Garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem no preces nodošanas (nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana.
6.2 | Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu (palaišanu darbībā) pie Pasūtītāja tā norādītajās telpās
6.3 | Nododot Preci jānodod tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija valsts (latviešu) valodā un iekārtas funkciju un elektrodrošības pārbaudes protokoli atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”
6.4 | Precei jābūt CE marķējums. Atbilstība direktīvai EKK 93/42
6.5 | Piegādātājs veic apmācības pie Pasūtītāja 2 stundu garumā iekārtas nodošanas brīdī vienas nedēļas laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža
Pretendenta nosaukums un paraksts: ____________________